昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学分析测试研究中心液相色谱分析系统购置项目                              预算金额：200000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱分析系统 | *1.1可与安捷伦8900型ICP-MS实现一体化联用，具备一体化的设置和操作,可不使用液相软件直接控制联机分析过程，可使用ICP-MS软件控制液相泵、自动进样器、柱温箱等，需实现简易的软件操作以及后期的技术支持。 1.2联机指标：1.0 ppb AsB、MMA、DMA、As(III)、As(V)等5种As形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在5分钟内全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个As形态峰的信噪比S/N＞3，并提供公开发表文献证明。 1.3四元梯度泵： *1.3.1双柱塞串联，连续自动可变冲程技术可变(20~100μL)，悬浮柱塞杆； 1.3.2内置4通路真空脱气机 1.3.3可设置流量范围：0.001～10mL/min，增量0.001mL/min 1.3.4流量精密度：≤0.07%RSD或者≤0.02min SD，以大者为准。基于恒定室温下的保留时间。 1.3.5组分精密度：<0.2%RSD或者<0.04minSD，以大者为准。1mi/min ，基于恒定室温下的保留时间 1.4自动进样器： *1.4.1采用高压、阀进样技术 *1.4.2使用微型计量泵准确控制取样体积 *1.4.3具有编程进样功能，可实现柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式，可做氨基酸分析，并要求提供方案 *1.4.4样品瓶容量：≥130位 *1.4.5 自动进样器耐压600bar 1.5柱温箱： *1.5.1半导体控温 1.5.2室温以上5-80˚C，宏命令可控制到90˚C 1.5.3升降温速度：室温加热至40℃，5min 1.5.4控温精度：<±0.15˚C 1.5.5温度准确度：<±0.5˚C 1.5.6容量：可以放入30cm长的色谱柱，可以放入多柱切换阀1个 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后XX天 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：